## Sheet1
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm vật tư hoá, chất xét nghiệm năm 2026 - Bệnh viện Đa khoa Tân Bình
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU |  |  |  |  | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
STT | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
A | B | C | D | E | 1(*) | 2(*) | 3 | 4(*) | 5(*) | 6(*) | 7(*) | 8 | 9(*) | 10(*) | 11(*) | 12(*) | 13(*)
1 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Miễn dịch tự động ACCESS2 hoặc tương đương
1.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Thyroid stimulating hormone (TSH) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,005 – 50,0 μIU/mL [mIU/L] | Test | 7000
1.2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Thyroid stimulating hormone (TSH) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 90
1.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,9-2500 IU/mL. | Test | 600
1.4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | ml | 33
1.5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 tự do | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triiodothyronine (T3) tự do trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L] | Test | 4400
1.6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 tự do | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Triiodothyronine (T3) tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 75
1.7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroid Peroxidase (TPO) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,25–1000 IU/mL. | Test | 700
1.8 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroid Peroxidase (TPO) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 36
1.9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Thyroxine (T4) tự do trong huyết thanh và huyết tương người (heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,25-6,0 ng/dL [3,2-77,2 pmol/L] | Test | 6400
1.10 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Thyroxine (T4) tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 90
1.11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol trong huyết tương (chống đông bằng heparin, EDTA), huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,4–60 µg/dL [11–1655 nmol/L]. | Test | 300
1.12 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 48
1.13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Peptide | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Peptide trong huyết thanh, huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,01–30 ng/mL [0,003–10 nmol/L] | Test | 300
1.14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-Peptide | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-Peptide trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 36
1.15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,01–100 ng/mL | Test | 300
1.16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 42
1.17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Carcinama antigen 125 (CA 125) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,5 U/mL - 5000 U/mL. | Test | 300
1.18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Carcinama antigen 125 (CA 125) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 30
1.19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Carcinama antigen 19-9 (CA 19-9) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,8–2000 U/mL. | Test | 300
1.20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Carcinama antigen 19-9 (CA 19-9) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 30
1.21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Carcinama antigen 15-3 (CA 15-3) trong huyết thanh và huyết tương người (chống đông bằng heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,5-1000 U/mL. | Test | 300
1.22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Carcinama antigen 15-3 (CA 15-3) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 18
1.23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Carcinoembryonic antigen (CEA) trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,1–1000 ng/mL | Test | 900
1.24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Carcinoembryonic antigen (CEA) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 45
1.25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alpha fetoprotein (AFP) trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,5–3000 ng/mL [0,41–2478 IU/mL]. | Test | 1000
1.26 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alpha fetoprotein (AFP) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 52.5
1.27 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prostate specific antigen (PSA) toàn phần trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,008–121 ng/mL | Test | 900
1.28 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prostate specific antigen (PSA) toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 45
1.29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Beta human chorionic gonadotropin (βhCG) toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Test | 1400
1.30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Beta human chorionic gonadotropin (βhCG) toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 96
1.31 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương (heparin) người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,2–1500 ng/mL [µg/L]. | Test | 1500
1.32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 96
1.33 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng B- Type Natriuretic Peptide (BNP) trong các mẫu xét nghiệm huyết tương chống đông bằng EDTA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 3–5000 pg/mL | Test | 4100
1.34 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng BNP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng B- Type Natriuretic Peptide (BNP) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 45
1.35 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng BNP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng B- Type Natriuretic Peptide (BNP) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 195
1.36 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy (Troponin I hs) tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 2,3-27027 pg/mL. | Test | 3100
1.37 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 51
1.38 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 dấu ấn tim mạch | Vật liệu kiểm soát 9 dấu ấn tim mạch. | ml | 180
1.39 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể Immunoglobuline G (IgG) kháng virus rubella trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 10–500 IU/mL | Test | 400
1.40 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể Immunoglobuline G (IgG) kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 12
1.41 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể Immunoglobuline G (IgG) kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 30
1.42 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0-750 mIU/mL. | Test | 1200
1.43 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 60
1.44 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 63
1.45 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus rubella | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobuline M (IgM) kháng virus rubella trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0–60 AU/mL. | Test | 400
1.46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus rubella | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobuline M (IgM) kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 8
1.47 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus rubella | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể Immunoglobuline M (IgM) kháng virus rubella trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 30
1.48 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Test | 5800
1.49 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 27
1.50 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 96
1.51 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | Test | 3100
1.52 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động | ml | 8
1.53 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. | ml | 56
1.54 | IVD là giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch. Chất liệu Polypropylene Dung tích tối đa 1 mL | Cái | 65856
1.55 | IVD đệm dùng cho xét nghiệm miễn dịch | Sản phẩm đệm được dùng với Hệ thống xét nghiệm miễn dịch và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu. | ml | 1045200
1.56 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | Sản phẩm kích hoạt phản ứng hóa phát quang được dùng với hệ thống xét nghiệm miễn dịch và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu. | ml | 13000
1.57 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số miễn dịch, sinh hóa và thuốc điều trị | Vật liệu kiểm soát các thông số xét nghiệm miễn dịch bao gồm chất chỉ điểm khối u, thuốc điều trị và các xét nghiệm miễn dịch thông thường. Thành phần: 100% huyết thanh người; Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP, CA15-3, CA19-9, CA-125, CEA, Prostate specific antigen (PSA) , Free-Prostate specific antigen (PSA) Sản phẩm ở dạng đông khô. | ml | 660
1.58 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 71 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch mức 1 | ml | 5
1.59 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 71 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch mức 2 | ml | 5
1.60 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 71 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch mức 3 | ml | 5
1.61 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 74 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch trong đó có Anti thyroglobulin (Anti-Tg), Anti Thyroid Peroxidase (Anti-TPO) mức 1 | ml | 20
1.62 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 74 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch trong đó có Anti thyroglobulin (Anti-Tg), Anti Thyroid Peroxidase (Anti-TPO) mức 2 | ml | 20
1.63 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 74 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch trong đó có Anti thyroglobulin (Anti-Tg), Anti Thyroid Peroxidase (Anti-TPO) mức 3 | ml | 20
1.64 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa được dùng cho quy trình làm sạch các máy xét nghiệm miễn dịch. | ml | 7600
1.65 | IVD là dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và máy xét nghiệm tế bào dòng chảy. | ml | 2000
1.66 | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho máy phân tích miễn dịch | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho Hệ thống xét nghiệm miễn dịch trong quy trình kiểm tra bảo trì hệ thống định kỳ. | ml | 48
2 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Sinh hóa AU480 hoặc tương đương
2.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glutamat oxaloacetat transaminase (AST) . Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của Liên đoàn Hóa lâm sàng và Y học Xét nghiệm Quốc tế (IFCC); Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 3 – 1000 U/L (0,05 – 16,7 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 10 test | ml | 4000
2.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glutamat pyruvat transaminase (ALT). Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của Liên đoàn Hóa lâm sàng và Y học Xét nghiệm Quốc tế (IFCC). Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 3 – 500 U/L (0,05 – 8,33 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test | ml | 6000
2.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose. Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method). Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải : 0,6 – 45,0 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5% Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 13 test | ml | 5440
2.4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine. Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính với loại mẫu Huyết thanh/ huyết tương đáp ứng khoảng: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 4 test | ml | 9792
2.5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin trong nước tiểu | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu. Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch; Dải đo đáp ứng: 0,7–45 mg/dL (7–450 mg/L); Loại mẫu: Nước tiểu. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test | ml | 3848
2.6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin trong nước tiểu | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu. | ml | 60
2.7 | IVD đệm trong xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-). | ml | 48000
2.8 | Chất hiệu chuẩn mức trung bình xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-). | ml | 72000
2.9 | IVD tạo điện thế cơ sở cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-). | ml | 12000
2.10 | Chất hiệu chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. | ml | 800
2.11 | Chất hiệu chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. | ml | 800
2.12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol. Phương pháp: Enzymatic. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 0,05 - 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 4 test | ml | 10670.4
2.13 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | ml | 18
2.14 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức. | ml | 120
2.15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase. Phương pháp: CNPG3. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 10 – 2000 U/L (0,2 – 33,3 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 5 test | ml | 240
2.16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric. Phương pháp: Uricase. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 1,5–30 mg/dL (89–1785 μmol/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 11 test | ml | 720
2.17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol. Phương pháp: Enzymatic. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 0,5 – 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại CV ≤ 3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3% Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 22 test | ml | 1440
2.18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần. Phương pháp: DPD. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,5–513 µmol/L (0,03–30 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 16 test | ml | 320
2.19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp, Phương pháp: DPD; Dải đo rộng, bao phủ dải 0,9 – 171 μmol/L (0,05 – 10 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,5%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 16 test. | ml | 160
2.20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (Sắt) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt. Phương pháp: TPTZ; Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 2 – 179 μmol/L (10 – 1000 μg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 10 test | ml | 120
2.21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride. Phương pháp: Enzym; Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 0,1 – 11,3 mmol/L (10 – 1000 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 8 test | ml | 4750
2.22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh, huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh, huyết tương. Phương pháp: Bromocresol Green; Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 15 – 60 g/L (1,5 – 6,0 g/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 17 test | ml | 232
2.23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê. Phương pháp: GLDH, đo UV động học; Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 9 test | ml | 4240
2.24 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) độ nhạy cao. Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục. Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường phải bao phủ dải: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao phải bao phủ dải 0,08–80 mg/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 6%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test | ml | 1680
2.25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm protein phản ứng C (CRP) thường. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa protein phản ứng C người; | ml | 30
2.26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma glutamyl transpeptidase (GGT). Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của Liên đoàn Hóa lâm sàng và Y học Xét nghiệm Quốc tế (IFCC). Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 5 - 1200 U/L (0,08 – 20,00 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test | ml | 320
2.27 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng RF | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF). Phương pháp: Đo độ đục miễn dịch. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 10–120 IU/mL; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 10,0% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test | ml | 128
2.28 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm yếu tố dạng thấp (RF). Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa yếu tố dạng thấp (RF) người; | ml | 10
2.29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ca (Calci) toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần. Phương pháp: Arsenazo III. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 1 – 5 mmol/L (4 – 20 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Độ lặp lại ≤3%; Độ chụm toàn phần: ≤ 4%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 32 test | ml | 696
2.30 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructosamin | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructosamin. Chất hiệu chuẩn fructosamin chứa huyết thanh người. Phương pháp: NBT; Loại mẫu: Huyết thanh. Giới hạn phát hiện ≤ 0,15 mmol/L (DMF), 17 µmol/L (glycated albumin); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5%. | ml | 408
2.31 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng fructosamin | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng fructosamin. Thành phần: Huyết thanh người, dạng bột đông khô. | ml | 4
2.32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25 thông số hóa sinh | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy. | ml | 130
2.33 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP độ nhạy cao | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm protein phản ứng C (CRP) độ nhạy cao. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa protein phản ứng C (CRP) người; | ml | 20
2.34 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. | ml | 42
2.35 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. | ml | 42
2.36 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. | ml | 42
2.37 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 8 thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy. Thành phần: Nước tiểu người | ml | 48
2.38 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 32 thông số hóa sinh | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô | ml | 330
2.39 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 32 thông số hóa sinh | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô | ml | 330
2.40 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh Wash Solution | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | ml | 150000
2.41 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh Cleaning Solution | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite | ml | 2250
2.42 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp/cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- trong nước tiểu. | ml | 800
2.43 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số sinh hóa | Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. | ml | 540
2.44 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | Điện cực Natri, Chất liệu: nhựa và kim loại | Cái | 2
2.45 | Điện cực xét nghiệm định lượng K | Điện cực Kali, Chất liệu: nhựa và kim loại | Cái | 2
2.46 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl | Điện cực Clo, Chất liệu: nhựa và kim loại | Cái | 2
2.47 | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng các chất điện giải (Na, K, Cl) | Điện cực tham chiếu, Chất liệu: nhựa và kim loại | Cái | 1
2.48 | IVD kiểm tra điện cực Na, K | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali | ml | 150
3 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Định lượng HbA1C HLC-723G11 hoặc tương đương
3.1 | Gel cho cột sắc ký thực hiện xét nghiệm HbA1C | Gel cho cột sắc ký được dùng để định lượng phần trăm hemoglobin A1c (HbA1c) trong các mẫu máu toàn phần, dựa trên nguyên lý xét nghiệm sắc ký lỏng hiệu năng cao. | Test | 18000
3.2 | Màng lọc cho cột sắc kí thực hiện xét nghiệm HbA1C | Màng lọc cho cột sắc ký thực hiện xét nghiệm Hemoglobin A1c (HbA1c): Mục đích sử dụng: Bảo vệ Cột phân tích trước các mẫu máu không tinh khiết. | Test | 18000
3.3 | Dung dịch đệm số 1 cho xét nghiệm HbA1C | Dung dịch rửa giải/Dung dịch đệm số 1 cho CHẨN ĐOÁN IN VITRO để định lượng phần trăm hemoglobin A1c (HbA1c) trong các mẫu máu toàn phần, dựa trên nguyên lý xét nghiệm sắc ký lỏng hiệu năng cao Khoảng đo rộng, bao phủ dải 2,7% - 20,1%. Sau khi mở nắp, ổn định trong ≥ 90 ngày | ml | 23200
3.4 | Dung dịch đệm số 2 cho xét nghiệm HbA1C | Dung dịch rửa giải/Dung dịch đệm số 2 cho CHẨN ĐOÁN IN VITRO để định lượng phần trăm hemoglobin A1c (HbA1c) trong các mẫu máu toàn phần, dựa trên nguyên lý xét nghiệm sắc ký lỏng hiệu năng cao Khoảng đo rộng, bao phủ dải 2,7% - 20,1%. Sau khi mở nắp, ổn định trong ≥ 90 ngày | ml | 21600
3.5 | Dung dịch đệm số 3 cho xét nghiệm HbA1C | Dung dịch rửa giải/Dung dịch đệm số 3 hoặc Dung dịch tách biến thể được dùng cho CHẨN ĐOÁN IN VITRO để định lượng phần trăm hemoglobin A1c (HbA1c) trong các mẫu máu toàn phần, dựa trên nguyên lý xét nghiệm sắc ký lỏng hiệu năng cao. Khoảng đo rộng, bao phủ dải 2,7% - 20,1%. Sau khi mở nắp, ổn định trong ≥ 90 ngày | ml | 14400
3.6 | Dung dịch rửa và ly giải hồng cầu cho xét nghiệm HbA1C | Dung dịch rửa và ly giải hồng cầu cho xét nghiệm hemoglobin A1c (HbA1c) Sau khi mở nắp ổn định trong ≥ 90 ngày | ml | 88000
3.7 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HbA1C | Bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c là một chất tham chiếu được thiết kế chuyên biệt để hiệu chuẩn, sử dụng A1c ổn định (s-A1c) để hiện thị kết quả xét nghiệm. Sau khi mở, bộ chất hiệu chuẩn Hemoglobin A1c ổn định để sử dụng cho đến 1 tuần | ml | 40
3.8 | Chất chứng cho xét nghiệm HbA1C | Bộ hóa chất đối chiếu Hemoglobin A1c này đã được thiết kế dành cho việc kiểm soát chất lượn phân tích Glycohemoglobin tự động, chế độ phân tích chuẩn và chế độ phân tích biến thể. Gồm 2 mức chuẩn Hemoglobin A1c (HbA1c) (% hoặc mmol/mol) để bao phủ các phạm vi có ý nghĩa lâm sàng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Sản phẩm ổn định ≥ 5 ngày sau khi mở hoặc pha ở nhiệt độ từ 2 đến 8°C trong tủ lạnh. | ml | 4
4 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Huyết học XR-10 hoặc tương đương
4.1 | Hóa chất dùng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, đồng thời dùng ly giải để đo Hemoglobin | Hóa chất dùng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, đồng thời dùng ly giải để đo Hemoglobin Sau khi mở nắp ổn định ≥ 60 ngày | ml | 3281350
4.2 | Hóa chất dùng để đo nồng độ hemoglobin trong máu | Hóa chất dùng để đo nồng độ hemoglobin trong máu Sau khi mở nắp ổn định ≥ 60 ngày | ml | 48000
4.3 | Hóa chất dùng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân | Hóa chất dùng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân Sau khi mở nắp ổn định ≥ 60 ngày | ml | 145000
4.4 | Hóa chất dùng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | Hóa chất dùng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Sau khi mở nắp ổn định ≥ 90 ngày | ml | 145000
4.5 | Hóa chất dùng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân | Hóa chất dùng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân Sau khi mở nắp ổn định ≥ 90 ngày | ml | 1968
4.6 | Hóa chất dùng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | Hóa chất dùng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Sau khi mở nắp ổn định ≥ 90 ngày | ml | 1932
4.7 | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Thành phần: Sodium Hypochloride | ml | 560
4.8 | Hóa chất hiệu chuẩn máy huyết học | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thành phần: bao gồm tế bào có nguồn gốc từ máu người | ml | 3
4.9 | Hoá chất nội kiểm máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Hóa chất dùng để nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm máy xét nghiệm huyết học tự động mức thấp/ mức 1. Thành phần: bao gồm tế bào có nguồn gốc từ máu người | ml | 51
4.10 | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Hóa chất dùng để nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm máy xét nghiệm huyết học tự động mức trung bình/ mức 2. Thành phần: bao gồm tế bào có nguồn gốc từ máu người | ml | 51
4.11 | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Hóa chất dùng để nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm máy xét nghiệm huyết học tự động mức cao/ mức 3. Thành phần: bao gồm tế bào có nguồn gốc từ máu người | ml | 51
5 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm Ký sinh trùng Merilyzer EIAQuant SAAEIQ-07 và Merilyzer EIAWash SAAEIW-01 hoặc tương đương
5.1 | Entamoeba histolitica Ab | Để sàng lọc định tính kháng thể ở huyết thanh của E.Histolytica Bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy: ≥ 99.9% Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% | test | 1920
5.2 | Sán chó Echinococcus granulosus Ab | Để sàng lọc định tính kháng thể Immunoglobuline G (IgG) ở huyết thanh của Echinococcus Bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy: ≥ 97,9% Độ đặc hiệu: ≥ 91,7% | test | 1152
5.3 | Toxocara Ab | Xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể kháng Toxocara, trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy: ≥ 87.5% Độ đặc hiệu: ≥ 93.3% | test | 1152
5.4 | Strongyloides Ab | Để sàng lọc định tính kháng thể ở huyết thanh của Strongyloides bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA). Độ nhạy: ≥ 99.9% Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% | test | 1152
5.5 | Gnathostoma Ab | Xét nghiệm miễn dịch bán định lượng để dò tìm kháng thể Gnathostoma trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: ≥ 93% Độ đặc hiệu: ≥ 99.9% | test | 1152
6 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Đông máu Succeeder SF-8050 hoặc tương đương
6.1 | Thời gian Prothrombin (PTs) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng thời gian Prothrombin (PTs) Bao gồm các thành phần: bột não thỏ, Canxi clorua, Mannitol, albumin huyết thanh bò và dung dịch đệm Tris Buffer. | ml | 336
6.2 | Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) bao gồm các thành phần: Mannitol, Cephalin, Silica, chất hoạt động bề mặt CHAPS và Dung dịch Calcicum Chloride (CaCl2) | ml | 144
6.3 | Định lượng Fibrinogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Fibrinogen (FIB) bao gồm các thành phần: Thrombin bò, canxi clorua, mannitol, albumin huyết thanh bò, Dung dịch đệm Imidazole Buffer | ml | 144
6.4 | Mẫu QC nội kiểm chung mức 1 | Dùng để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 1 đối với các xét nghiệm xác định: thời gian Prothrombin (PT), thời gian ThromboplGlutamat oxaloacetat transaminase (AST) in hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB) và thời gian thrombin (TT) | ml | 100
6.5 | Mẫu QC nội kiểm chung mức 2 | Dùng để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 2 đối với các xét nghiệm xác định: thời gian Prothrombin (PT), thời gian ThromboplGlutamat oxaloacetat transaminase (AST) in hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB) và thời gian thrombin (TT) | ml | 100
6.6 | Định lượng D-Dimer | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer Hóa chất bao gồm những thành phần: hạt latex được phủ kháng thể đơn dòng kháng D-Dimer người từ chuột và dung dịch đệm Tris Buffer | ml | 90
6.7 | Mẫu QC nội kiểm xét nghiệm D-Dimer mức 1 | Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng xét nghiệm D-Dimer ở cấp độ 1 | ml | 12
6.8 | Mẫu QC nội kiểm xét nghiệm D-Dimer mức 2 | Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng xét nghiệm D-Dimer ở cấp độ 2 | ml | 12
6.9 | Cuvettes phản ứng | Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định các thông số đông máu thông qua hệ thống đo cơ-quang học | Chiếc | 2000
6.10 | Dung dịch bảo trì và làm sạch kim hút | Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch kim hút | ml | 1260
6.11 | Dung dịch bảo trì và làm sạch đường ống | Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch đường ống | ml | 6000
7 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Sinh hóa AU400
7.1 | Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose. Phương pháp: Enzymatic (hexokinase method). Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,6 – 45,0 mmol/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 13 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 1600
7.2 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 2000
7.3 | Định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c. Phương pháp: THb: Đo màu A1c: Ức chế miễn dịch đo độ đục. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải khoảng: THb: 3,7–13,0 mmol/L (6–21g/dL) và HbA1c: 0,19 mmol/L (0,3 g/dL) đến nồng độ chất hiệu chuẩn 6, %HbA1c: 4 – 15% Hemoglobin A1c (HbA1c)(NGSP); Loại mẫu: Máu toàn phần. Độ lặp lại: CV ≤ 4%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 2 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 1014
7.4 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol. Phương pháp: Enzymatic. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,5 – 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); Bước sóng: 540 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại CV ≤ 3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥22 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 540
7.5 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol. Phương pháp: Enzymatic. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,05 - 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 4 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 3556.8
7.6 | Định lượng Triglycerid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride. Phương pháp: Enzym. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 0,1 – 11,3 mmol/L (10 – 1000 mg/dL); Bước sóng: 660 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥8 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 1750
7.7 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glutamat oxaloacetat transaminase (AST) . Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của Liên đoàn Hóa lâm sàng và Y học Xét nghiệm Quốc tế (IFCC). Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 3 – 1000 U/L ; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 10 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 1400
7.8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glutamat pyruvat transaminase (ALT). Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của Liên đoàn Hóa lâm sàng và Y học Xét nghiệm Quốc tế (IFCC). Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 3 – 500 U/L; Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 1500
7.9 | Định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê. Phương pháp: GLDH, đo UV động học. Dải tuyến tính rộng: bao phủ dải 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L) (với huyết thanh, huyết tương), 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L) (với nước tiểu); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần CV ≤ 10%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥9 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 1272
7.10 | Định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine. Phương pháp: Jaffé method. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải 5 – 2200 μmol/L ; Bước sóng: 520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 4 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 2448
7.11 | Định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần. Phương pháp: Arsenazo III. Dải tuyến tính rộng, bao phủ dải: 1 – 5 mmol/L (4 – 20 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. Độ lặp lại ≤3%; Độ chụm toàn phần: ≤ 4%. Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥32 test. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm sinh hóa AU. | ml | 116
7.12 | Dung dịch đệm ISE | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-). Thành phần: Triethanolamine 0,1 mol/L. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 32000
7.13 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-). Thành phần: Kali clorua 1 mol/L. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 8000
7.14 | Hóa chất hiệu chuẩn điện giải mức giữa | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-). Thành phần: Na+ 4,3 mmol/L; K+ 0,13 mmol/L; Cl- 3,1 mmol/L. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU . | ml | 32000
7.15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol. Phương pháp: Quang phổ, Alcohol Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: ≤ 8,11 mg/dL (1,76 mmol/L). Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5%. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 108
7.16 | Dung dịch rửa điện giải | Dung dịch rửa điện giải máy xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; Chất vệ sinh cô đặc. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 450
7.17 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hoá. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 30000
7.18 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy bao gồm: Glutamat pyruvat transaminase (ALT), Glutamat oxaloacetat transaminase (AST) , Creatinine, Cholesterol, Glucose, Triglyceride, Urea, Calcium, Ion đồ. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 15
7.19 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người); Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control). Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 6
7.20 | Hóa chất hiệu chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. Thành phần: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm sinh hóa AU. | ml | 100
7.21 | Hóa chất hiệu chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. Thành phần: Na+ 130 mmol/L; K+ 3,5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU | ml | 100
7.22 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: Dung dịch đệm, chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm sinh hóa AU. | ml | 5
7.23 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU. | ml | 140
7.24 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU. | ml | 140
7.25 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control). Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU . | ml | 120
7.26 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng (kiểm chuẩn) cho xét nghiệm HbA1c; Chất kiểm chứng (kiểm chuẩn)mức 2 được tạo ra theo một quá trình liên kết glycation hóa trong ống nghiệm của mẫu máu không có bệnh tiểu đường, có thể truy nguyên. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU . | ml | 4
7.27 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU . | ml | 10
7.28 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU . | ml | 10
8 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Huyết đồ SIEMENS ADVIA 2120i
8.1 | Hóa chất đo bách phân bạch cầu nhuộm màu Peroxidase | Thành phần: Perox 1: natri dodecyl sulfate, sorbitol, natri clorid, formaldehyde, BRIJ-35, đệm Perox 2: 4-cloro-1-naphthol, diethylene glycol Perox 3: chất ổn định, hydrogen peroxide Perox sheath: Propylene glycol, chất hoạt động bề mặt Hóa chất tương thích với máy Advia 2120i | ml | 99770
8.2 | Hóa chất đo bách phân bạch cầu kênh Baso | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: Defoamer: dung dịch silicone;RBC/PLT: Natri dodecyl sulfate, dinatri EDTA dihydrate, tetranatri EDTA dihydrate, natri clorid, glutaraldehyde, đệm; Baso: acid hydroclorid, Phthalic acid, chất bảo quản, chất hoạt động bề mặt; CN-free HGB: Dimethyl laurylamide oxide | ml | 108625
8.3 | Hóa chất pha loãng, tráng rửa đường ống | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: Chất bảo quản, đệm, chất hoạt động bề mặt | ml | 640000
8.4 | Hoá chất kênh nhuộm màu Peroxidase | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: Propylen glycol 4.06 mol/L, chất hoạt động bề mặt | ml | 21800
8.5 | Hóa chất rửa hệ thống máy | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: Natri hydroxide, 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, chất hoạt động bề mặt | ml | 32400
8.6 | Hoá chất nội kiểm máy huyết học mức thấp | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng và chất bảo quản Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 10 ngày | ml | 96
8.7 | Hóa chất nội kiểm máy huyết học mức bình thường | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng và chất bảo quản Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 10 ngày | ml | 96
8.8 | Hóa chất nội kiểm máy huyết học mức cao | Tương thích với máy ADVIA 2120i. Thành phần: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng và chất bảo quản Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥ 10 ngày | ml | 96
9 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Đông máu COAG 4D
9.1 | Hoá chất xét nghiệm APTT trên máy đông máu tự động và bán tự động | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT). Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm Diagon COAG 4D. | ml | 144
9.2 | Hoá chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động và bán tự động | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng thời gian Prothrombin(PT). Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm Diagon COAG 4D. | ml | 250
9.3 | Dung dịch Canxi để pha loãng trên hóa chất xét nghiệm APTT | Dung dịch Canxi clorua để pha loãng trong xét nghiệm Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT). Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm Diagon COAG 4D | ml | 192
9.4 | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy trên máy đông máu tự động và bán tự động | Hoá chất dùng đề nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm thường quy trên máy đông máu tự động và bán tự động Tương thích hoàn toàn, cài đặt và vận hành ổn định trên máy xét nghiệm Diagon COAG 4D. | ml | 20
9.5 | Cóng đo mẫu dùng cho máy đông máu | Cuvette dùng cho máy xét nghiệm đông máu Diagon Coag 4D. | Cái | 6000
10 | Test xét nghiệm dùng cho máy Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số CLINITEK ADVANTUS
10.1 | Test nước tiểu 10 thông số | - Que thử nước tiểu 10 thông số bao gồm: Bilirubin, Blood, glucose, ketone (acetoacetic acid), Specific Gravity (SG), leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen. - Que thử tương thích hoàn toàn và vận hành ổn định với máy Clinitek Advantus. | Test | 70000
11 | Thuốc thử định nhóm máu
11.1 | Thuốc thử định nhóm máu A | Thành phần: kháng thể đơn dòng Immunoglobuline M (IgM) đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu Khả năng ngưng kết mạnh với hồng cầu mang kháng nguyên A (bao gồm A1, A2). Không ngưng kết với hồng cầu nhóm B và O. | ml | 90
11.2 | Thuốc thử định nhóm máu B | Thành phần: kháng thể đơn dòng Immunoglobuline M (IgM) đặc hiệu với kháng nguyên B trên hồng cầu Ngưng kết rõ ràng với hồng cầu mang kháng nguyên B. Không ngưng kết với hồng cầu nhóm A và O. | ml | 90
11.3 | Thuốc thử định nhóm máu AB | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Immunoglobuline M (IgM) đặc hiệu với kháng nguyên A, B trên hồng cầu Ngưng kết với hồng cầu nhóm A, B và AB. Không ngưng kết với hồng cầu nhóm O. Dùng để kiểm tra chéo kết quả của Anti-A và Anti-B. | ml | 50
11.4 | Thuốc thử định nhóm máu D | Thành phần chứa Kháng thể đơn dòng (Monoclonal Antibody) Anti-D (Immunoglobuline M (IgM) và Immunoglobuline G (IgG)) Phát hiện được kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu. Không phản ứng với mẫu Rhesus âm. | ml | 90
12 | Test đường huyết nhanh
12.1 | Que thử đường huyết nhanh + kim lấy máu | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, không sử dụng code chip. Men que thử: GDH-FAD 2.7 units Mediator(Hexaammineruthenium trichloride): 0.014 mg Loại mẫu phẩm: Máu toàn phần Phạm vi đo: 10-600 mg/dL (0.6~33.3mmol/L) Mẫu tối thiểu: 0.5 μL Thời gian đo: ≤ 5 giây Cung cấp máy kèm theo que và kim lấy máu. | Test | 6000
13 | Test nhanh sốt xuất huyết
13.1 | Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên (NS1) virus sốt xuất huyết | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên NS1 của cả 4 tuýp virus Dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) trong huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: Độ chính xác so với phương pháp tham chiếu (ELISA kháng nguyên NS1): Độ nhạy ≥ 90%; độ đặc hiệu ≥ 95% Dạng test: Cassette, đóng gói riêng từng test. Phân loại thiết bị y tế loại C. | Test | 8000
14 | Test nhanh HIV
14.1 | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán nhiễm HIV | Xét nghiệm dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch (Immunochromatography) hoặc công nghệ tương đương, định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Test dạng khay (Cassette). Đóng gói riêng từng test. Có kèm dung dịch đệm nếu quy trình sử dụng có yêu cầu. Không phản ứng chéo với các tác nhân gây nhiễu thông thường (như Bilirubin, Hemoglobin, v.v.) theo công bố của nhà sản xuất.. Hiệu quả chẩn đoán so với phương pháp HIV EIA: - Độ nhạy tương quan: > 99.5% - Độ đặc hiệu tương quan: > 99% - Độ chính xác tương quan: > 99% Phân loại thiết bị y tế loại C. | Test | 2700
15 | Test nhanh Morphine
15.1 | Test nhanh Morphine | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính Morphine trong nước tiểu Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml | Test | 100
16 | Test thử ma túy tổng hợp
16.1 | Multi 5 Drug -Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện MOP/ Codein/ Heroin (6-MAM)/AMP/THC trong nước tiểu | Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện Morphine (MOP)/ Codein/ Heroin (6-MAM)/Amphetamin (AMP)/Cần sa (THC) trong nước tiểu. Nồng độ ngưỡng phát hiện MOP là ≥ 300 ng/mL; Codein là ≥ 300 ng/mL; Heroin (6-MAM) là 10 ng/mL; AMP là 1000ng/ml; THC là 50 ng/ml Độ lặp lại ≥ 75% chính xác ở mức ± 25% cut-off ;100% chính xác ở mức âm tính và ± 50% cut-off. Độ chính xác GC/MS: MOP ≥ 95%; AMP ≥ 98%; THC ≥ 98%; Heroin ≥ 98%; Codeine ≥ 95% - Tỷ trọng mẫu nước tiểu và pH nước tiểu không làm thay đổi kết quả của test. - Test dạng cassete. Đóng gói riêng từng test. | Test | 9000
17 | Test nội soi dạ dày tá tràng
17.1 | Bộ phát hiện vi khuẩn H.pylori | Mục đích: Phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori trong mẫu nội soi dạ dày. | Test | 6300
18 | Test nhanh phát hiện máu ẩn trong phân
18.1 | Test thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân | Test nhanh định tính phát hiện máu ẩn trong mẫu phân của người. Ngưỡng phát hiện: ≤ 50 ng/mL hoặc ≤ 6μg/g Độ nhạy tương quan: > 95% Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 98% Không phản ứng chéo với Hemoglobin của bò, dê, ngựa, thỏ ở nồng độ 1 mg/mL Đóng gói riêng từng test, Cung cấp kèm lọ xử lý mẫu kín | Test | 100
19 | Test nhanh chẩn đoán giang mai
19.1 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch (Immunochromatographic assay) phát hiện định tính kháng thể kháng xoắn khuẩn Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh, huyết tương. - Độ nhạy tương quan: > 98% - Độ đặc hiệu tương quan: > 98% Phân loại thiết bị y tế loại C | Test | 650
20 | Test nhanh viêm gan A
20.1 | Test nhanh nhận biết viêm gan A (Test nhanh HAV) | Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng thể Immunoglobuline M (IgM) kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Thành phần: Kháng nguyên HAV tái tổ hợp, kháng thể kháng HAV và kháng thể kháng Immunoglobuline M (IgM) của người, - Độ nhạy > 90% - Độ đặc hiệu: > 97% Không bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ tương ứng sau: Hemoglobin 1000 mg/dl, Methanol 10%, Abumin 2000 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với các mẫu phẩm dương tính với HIV, HCV, HBV, HEV. | Test | 400
21 | Test nhanh viêm gan B
21.1 | Test nhanh hoạt động của virus viêm gan B (Test nhanh HBeAg) | Định tính phát hiện kháng nguyên Hepatitis B e-Antigen (HBeAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy tương quan: > 99.9% - Độ đặc hiệu tương quan: > 98%, - Độ chính xác tương quan: > 98%. Không bị nhiễu bởi các chất sau: Ascorbic acid 20 mg/mL, Bilirubin 1000 mg/dL, Caffeine 20 mg/dL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính với: yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Syphilis, HIV, H.pylori, CMV, Rubella. | Test | 120
22 | Test nhanh viêm gan E
22.1 | Test nhanh nhận biết viêm gan E (Test nhanh HEV) | Khay thử HEV IgG/Immunoglobuline M (IgM) Rapid Test là xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể Immunoglobuline G (IgG) và/ hoặc Immunoglobuline M (IgM) kháng HEV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp, kháng thể kháng Immunoglobuline M (IgM) người. - Độ nhạy tương quan: > 90% - Độ đặc hiệu tương quan: > 95% - Độ chính xác tương quan: > 95% Không phản ứng chéo với với các mẫu dương tính HBV,HIV, HCV, Syphilis và mẫu chứa yếu tố dạng thấp (RF). | Test | 400
23 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm nước tiểu
23.1 | Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức âm tính | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1. Dạng lỏng, thành phần từ nước tiểu người hoặc tương đương. Ổn định sau mở nắp ≥ 28 ngày ở điều kiện nhiệt độ 2 - 25oC. | ml | 144
23.2 | Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức dương tính | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2. Dạng lỏng, thành phần từ nước tiểu người hoặc tương đương. Ổn định sau mở nắp ≥ 28 ngày ở điều kiện nhiệt độ 2 - 25°C | ml | 144
24 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm Dengue NS1
24.1 | Sinh phẩm nội kiểm xét nghiệm Dengue NS1 | Bao gồm Chứng dương Dengue NS1 chứa bột kháng nguyên tổ hợp Dengue NS1 và chứng âm Dengue NS1 Độ ổn định sau khi hoàn nguyên ≥ 30 ngày. | ml | 16
25 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm xét nghiệm ma túy
25.1 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính độc chất trong nước tiểu | Được sử dụng như một mẫu nước tiểu đã được thử nghiệm để đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm nhằm theo dõi hiệu suất của các quy trình xét nghiệm độc tố có trong mẫu nước tiểu định tính. - Chứng âm - Sử dụng với các xét nghiệm độc tố có trong mẫu nước tiểu định tính - Ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ 2 đến 25°C | ml | 18
26 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm nhóm máu
26.1 | Mẫu nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Định nhóm máu | Đặc tính kỹ thuật: Dung dịch hồng cầu nhóm máu A, B, O nồng độ 5%. Mục đích sử dụng: Nội kiểm Định nhóm máu (nội kiểm thuốc thử Anti-A, Anti-B, Anti-AB dùng trong xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO). | Bộ | 12
27 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm vi sinh
27.1 | Bộ nội kiểm nhuộm Gram | Bộ nội kiểm nhuộm Gram Mục đích: Nội kiểm chất lượng thuốc nhuộm Gram Đặc tính: Mẫu chứa VK Gram (+) và Gram (–) Đóng gói: 1 hộp (02 lame Gram –, 02 lame Gram +) | Bộ | 12
28 | Thuốc thử nhuộm Gram
28.1 | Bộ thuốc thử nhuộm Gram, gồm: Gram’iodine, Safranin, Crystal Violet và dung dịch tẩy màu | Bộ hóa chất dùng để thực hiện kỹ thuật nhuộm Gram bằng tay, phù hợp cho cả mẫu nhuộm trực tiếp từ bệnh phẩm và từ vi khuẩn nuôi cấy. Bao gồm các lọ: Crystal Violet, Iodine, chất tẩy màu (Decolorizer hoặc alcohol hoặc tương đương), Safranin Sẵn dùng dạng dung dịch Quy cách đóng gói: bộ 400 mL (bộ gồm 4 lọ, mỗi lọ 100 mL) | ml | 10400
29 | Thuốc nhuộm tế bào EA50
29.1 | Thuốc nhuộm tế bào EA50 | Sẵn dùng dạng dung dịch | ml | 2000
30 | Thuốc nhuộm tế bào OG6
30.1 | Thuốc nhuộm tế bào OG6 | Sẵn dùng dạng dung dịch | ml | 2000
31 | Thuốc nhuộm tế bào Hematoxyline
31.1 | Thuốc nhuộm tế bào Hematoxyline | Sẵn dùng dạng dung dịch | ml | 1000
32 | Dung dịch Acid Acetic 3%
32.1 | Dung dịch Acid Acetic 3% | Sẵn dùng dạng dung dịch | ml | 12000
33 | Dung dịch Lugol 3%
33.1 | Dung dịch Lugol 3% | Sẵn dùng dạng dung dịch | ml | 8000
34 | Que cấy vô trùng vi sinh
34.1 | Que cấy vô trùng vi sinh | Que gòn tăm bông vô trùng được sử dụng trong lấy mẫu vi sinh. Hàn kín miệng riêng từng chiếc. | Cái | 500
35 | Ống EDTA K2 1ML
35.1 | Ống EDTA K2 1ML | Ống nghiệm EDTA, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. - Thể tích lấy máu: 1ml - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml máu với vạch lấy mẫu 1ml riêng biệt trên nhãn ống. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa LDPE. Nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. | Ống | 9000
36 | Ống EDTA K2 2ML có nắp cao su
36.1 | Ống EDTA K2 2ML có nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế - Thể tích lấy máu: 2ml - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Nắp kết mối chắc chắn, chống tràn đổ. | Ống | 98000
37 | Ống EDTA K3 0.5ML
37.1 | Ống EDTA K3 0.5ML | Thể tích lấy máu: 0,5 ml, có vạch thể tích trên thành ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 0,5 ml máu với vạch lấy mẫu 0,5 ml riêng biệt trên nhãn ống. Thành ống dày, chịu lực ly tâm 3000-5000 vòng/phút trong vòng 15 phút Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...) Nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. | Ống | 100
38 | Ống Chimigly 2ML
38.1 | Ống Chimigly 2ML | Ống nghiệm Chimigly chứa máu có chất chống đông NaF dùng cho xét nghiệm đường huyết. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Nắp nhựa LDPE màu xám. Nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. | Ống | 8100
39 | Ống Heparin Lithium 2ML
39.1 | Ống Heparin Lithium 2ML | Ống nghiệm Heparin, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế - Thể tích lấy máu: 2ml - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na, K, Cl ), sinh hóa. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa LDPE màu đen. Nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. | Ống | 76200
40 | Ống Sodium Citrate 3.2% 2ML
40.1 | Ống Sodium Citrate 3.2% 2ML | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.2%, nắp xanh lá Thân ống Polypropylene (PP), thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 3000-5000 vòng/phút trong vòng 15 phút. Nắp nhựa Polyethylene (LDPE/HDPE), màu xanh lá, nắp kết nối chắc chắn, chống tràn đổ mẫu bệnh phẩm. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate 3,2% dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đảm bảo hóa chất không bị bay hơi trong điều kiện bảo quản của nhà sản xuất. | Ống | 6000
41 | Tube ly tâm nhựa 1,5ML
41.1 | Tube ly tâm nhựa 1,5ML | Ống nghiệm nhựa PP, độ pH trung tính. Thể tích 1.5 ml, có vạch thể tích trên thành ống. Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. Thành ống dày, chịu lực ly tâm 3000-5000 vòng/phút trong vòng 15 phút Nắp ống kết nối chắc chắn, chống tràn đổ. Dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu. | Ống | 10000
42 | TUBE PLAIN TRAIT 2ML
42.1 | Ống nghiệm huyết thanh 2ml | Ống nghiệm tách huyết thanh, nắp đỏ. Có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 3000-5000 vòng/phút trong vòng 15 phút. Nắp nhựa Polyethylene (LDPE/HDPE), màu đỏ. Được bổ sung hóa chất hỗ trợ đông máu hoặc hạt nhựa Polystyrene hình trụ. | Ống | 22500
43 | Ống nhựa có nắp 5ML
43.1 | Ống nhựa có nắp 5ML | Ống nghiệm nhựa PP trắng đục, nắp nhựa, không nhãn. Độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu. Độ pH trung tính. Thành ống dày đảm bảo chịu được lực quay ly tâm 5000 vòng/phút mà không bị rạn nứt | Ống | 20000
44 | Lọ nhựa có nắp 50-55ML
44.1 | Lọ nhựa có nắp 50-55ML | Lọ nhựa, có nắp đề thu và chứa mẫu nước tiểu Thân lọ làm từ nhựa y tế trung tính, tinh khiết, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong, thể tích 50 - 55 mL, dễ dàng quan sát được mẫu bên trong. Nắp màu trắng, đậy chắc chắn, chống tràn đổ. | Lọ | 75300
45 | Lọ nhựa vô trùng có nắp đỏ 50-55ML
45.1 | Lọ nhựa vô trùng có nắp đỏ 50-55ML | Lọ nhựa, có nắp dùng để thu và chứa mẫu vi sinh. Thân lọ làm từ nhựa y tế trung tính, tinh khiết, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong, thể tích 50 - 55 mL, dễ dàng quan sát được mẫu bên trong. Nắp màu đỏ, đậy chắc chắn, chống tràn đổ. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. | Lọ | 400
46 | Lọ nhựa nắp vàng đựng phân
46.1 | Lọ nhựa nắp vàng đựng phân | Lọ nhựa, có nắp đề thu và chứa mẫu phân Thân lọ làm từ nhựa y tế trung tính, tinh khiết, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong, thể tích 50 - 55 mL, dễ dàng quan sát được mẫu bên trong. Nắp màu vàng, có kèm thìa lấy mẫu, đậy chắc chắn, chống tràn đổ. | Lọ | 400
47 | Cone xanh
47.1 | Cone xanh có khía | Đầu hút mẫu máu hoặc dịch sinh học, màu xanh, để hút mẫu dung tích tối đa 1000µL, có khía. Chất liệu: Nhựa y tế, chịu được nhiệt độ và hóa chất trong quá trình xử lý. Tương thích với các pipette sẵn có tại Khoa Xét Nghiệm | Cái | 3500
48 | Cone vàng
48.1 | Cone vàng có khía | Đầu hút mẫu máu hoặc dịch sinh học, màu vàng, để hút mẫu dung tích tối đa 200µL, có khía. Chất liệu: Nhựa y tế, chịu được nhiệt độ và hóa chất trong quá trình xử lý. Tương thích với các pipette sẵn có tại Khoa Xét Nghiệm | Cái | 60000
49 | Lancet
49.1 | Lancet | Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn. Tiệt trùng từng cây. | Cái | 2400
50 | Lamelle 22 x 22mm
50.1 | Lamelle 22 x 22mm | Lamelle trong suốt, còn nguyên vẹn, không bị nứt, vỡ. | Miếng | 600
51 | Lam kính 7102
51.1 | Lam kính 7102 | Lame kính dùng để đựng mẫu vi sinh vật soi dưới kính hiển vi. Kích thước: 25,4 x 76,2mm (1"x3"). Độ dày: 1 - 1,2mm. | Miếng | 9288
52 | Lam kính 7105
52.1 | Lam kính 7105 | Lam kính hình chữ nhật trong suốt có phần đầu được làm nhám. Kích thước 25,4 x 76,2mm (1"x3"). Độ dày: 1 - 1,2mm. | Miếng | 2160
53 | Giấy lọc hóa chất f 180mm
53.1 | Giấy lọc hóa chất f 180mm | Giấy lọc hóa chất đường kính 180 mm ± 0,5 mm | Miếng | 100
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí đặt máy tại bệnh viện và kết nối với phần mềm khám chữa bệnh của bệnh viện (đối với lô số 1,2,3,4,5,6) và các chi phí khác có liên quan
| - Hiệu lực của báo giá: tối thiếu 6 tháng kể từ ngày 09/3/2026 | [12 empty] | Ngày tháng năm 2026
Đại diện Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
* Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Danh mục có 53 lô, Công ty báo giá phải cung cấp đủ các mặt hàng theo từng lô trong danh mục.
- Giá ở cột 12 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ.
- Đối với các lô số 1,2,3,4,5 và 6 là những lô Bệnh viện cần đặt máy, giá ở cột 11 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí đặt máy, chi phí kết nối với phần mềm khám chữa bệnh và các chi phí khác có liên quan.