## Sheet1
Tên công ty:
Địa chỉ:
MST:
Điện thoại liên hệ:
Email:
DANH MỤC HÀNG HÓA BÁO GIÁ
Mua sắm vật tư y tế chuyên khoa Mắt năm 2027
(Đính kèm thông báo số245/TB-BVĐKTB ngày 02/11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình)
DANH MỤC BỆNH VIỆN YÊU CẦU |  |  |  |  | DANH MỤC BÁO GIÁ CỦA CÔNG TY
STT | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Năm sản xuất | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Mã HS | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại theo NĐ 98/2021/NĐ-CP | Đơn giá (ĐVT: đồng) | Thành tiền (ĐVT: đồng)
A | B | C | D | E | 1(*) | 2(*) | 3(*) | 4(*) | 5(*) | 6(*) | 7(*) | 8 | 9(*) | 10(*) | 11(*) | 12(*) | 13(*)
1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 1 | 1. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic (không ngậm nước); 2. Màu sắc: Màu vàng, lọc ánh sáng xanh; 3. Đường kính Optic ≥ 6mm, chiều dài tổng thể ≥ 13mm; 4. Thiết kế càng: càng chữ C hoặc L; 5. Thiết kế optic: phi cầu; 6. Dải công suất: đảm bảo cung cấp được đủ dải công suất (P) từ + 0D đến + 34D; 7. Chỉ số khúc xạ: n ≥ 1.46; 8. Kích thước vết mổ ≤ 2.4mm. Thủy tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 30
2 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm 1 mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, tăng cường tầm nhìn trung gian loại 2 | 1. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic (không ngậm nước); 2. Đường kính Optic ≥ 6mm; chiều dài tổng ≥ 13mm; 3. Thiết kế càng: càng chữ C hoăc L, góc càng 0 độ; 4. Thiết kế Optic: Thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero; bờ sau vuông 360 độ liên tục; 5. Thiết kế 3 điểm cố định túi bao; 6. Dải công suất: từ + 5.0D đến + 34.0D; 7. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46; 8. Kích thước vết mổ ≤ 2.4mm. Thủy tinh thể không lắp sẵn đóng gói riêng kèm Cartridge sử dụng 1 lần sử dụng trên dụng cụ đặt kính Injector kiểu xoay. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 700
3 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 3 | 1. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic (không ngậm nước); 2. Màu sắc: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, tia UV; 3. Đường kính optic từ 5mm đến 6mm; Chiều dài tổng thể từ 10mm đến 11mm; 4. Thiết kế càng: 4 càng; 5. Thiết kế optic: Phi cầu; 6. Dải công suất: từ - 10D đến + 30.0D; 7. Chỉ số khúc xạ n ≥ 1.46; 8. Kích thước vết mổ ≤ 2.4mm. Thuỷ tinh thể kèm theo dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 300
4 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu loại 4 | 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước kết hợp với bề mặt không ngậm nước; 2. Đường kính optic: ≥ 6mm, Chiều dài tổng từ ≥ 13.0mm; 3. Thiết kế càng: Càng chữ C hoặc L; 4. Thiết kế optic: Phi cầu; 5. Dải công suất: - 20D --> + 45D 6. Chỉ số khúc xạ : ≥ 1.46; 7. Kích thước vết mổ ≤ 2.4mm; 8. Thủy tinh thể kèm theo Injector + Cartridge sử dụng 1 lần. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 50
5 | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu, loại 5 | 1. Chất liệu Acrylic ngậm nước kết hợp với bề mặt kỵ nước; 2. Đường kính optic: ≥ 6.0mm, tổng chiều dài kính ≥ 11mm; 3. Kính (optic) và càng (haptic) thiết kế gờ vuông, bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục; 4. Thiết kế càng: 4 càng hoặc dạng phiến hoặc dạng đĩa; 5. Kính (optic): cầu sai trung tính, phi cầu mặt sau; 6. Dải công suất: ± 0.0D tới + 35.0D; 7. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.46; 8. Kích thước vết mổ: ≤ 2.8mm. Kèm dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 200
6 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 3 mảnh | 1. Chất liệu: Acrylic Hydrophobic (không ngậm nước), lọc tia UV; 2. Bờ trước tròn chống chói, bờ sau vuông 360 độ; 3. Thiết kế càng chữ C hoặc L; 4. Đường kính Optic ≥ 6mm, chiều dài tổng ≥ 12.5mm; 5. Dải Diop: từ + 10.0D đến + 30.0D; 6. Chỉ số khúc xạ: n ≥ 1.46; 7. Kích thước vết mổ ≤ 3.0mm; 8. Thủy tinh thể không lắp sẵn đóng gói riêng kèm Cartridge sử dụng 1 lần sử dụng trên dụng cụ đặt kính Injector kiểu xoay. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 50
7 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 1 | 1. Chất liệu: hợp chất Acrylic với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím (UV); 2. Đường kính optic: ≥ 6.0mm; Chiều dài: 11.0mm đến 11.5mm; 3. Thiết kế càng: Một mảnh, mềm dạng phiến (Plate design); khúc xạ toàn phần không đối xứng; Góc càng 0 độ; 4. Thiết kế optic: Kính công suất (+) 2 mặt lồi; Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi; 5. Phi cầu mặt sau. Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: + 1.5D; 6. Dải công suất: -10.0D tới -1.0D (1.0D) ± 0.0D tới + 36.0D (0.5D); 7. Chỉ số khúc xạ: ≥ 1,46; 8. Kích thước vết mổ: ≤ 2.4mm; Kèm dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 250
8 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 2 | 1. Chất liệu: Hợp chất Acrylic với bề mặt kỵ nước; 2. Đường kính optic: ≥ từ 6.0mm. Chiều dài: từ 11mm đến 11.5mm; 3. Thiết kế càng: Một mảnh, mềm dạng phiến; khúc xạ toàn phần không đối xứng; 4. Thiết kế optic: Kính công suất (+) 2 mặt lồi; Kính công suất (-) một mặt lõm, một mặt lồi; Tăng cường thêm vùng nhìn gần, vùng nhìn gần hình quạt mặt trước: +3.0D; 5. Mặt kính: Phi cầu mặt sau. Phù hợp với đồng tử nhỏ; 6. Dải công suất: - 10.0D tới - 1.0D (1.0D). ± 0.0 D tới + 36.0D (0.5D); 7. Chỉ số khúc xạ n ≥ 1.46; 8. Kích thước vết mổ: ≤ 2.4mm; Kèm dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 100
9 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, 1 mảnh loại 3 | 1. Chất liệu: Acrylic kỵ nước; 2. Đường kính optic: ≥ 6.00mm; Đường kính tổng: ≥ 13mm; 3. Thiết kế càng: Càng chữ C hay L; 4. Góc càng: 0 độ; 5. Thiết kế optic: phi cầu, thiết kế 3 điểm cố định túi bao; kết hợp công nghệ kéo dài tiêu cự (EDOF). Bờ sau vuông 360 độ; 6. Dải công suất: từ + 5D đến + 34D; 7. Chỉ số khúc xạ n ≥ 1.46; 8. Đường kính vết mổ ≤ 2.4mm; Kèm dụng cụ đặt kính. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 70
10 | Dao mổ mắt 15 độ | 1. Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, phủ Silicon, mài theo công nghệ mài ngang; 2. Dao thẳng lưỡi dao có các kích cỡ 15 độ; 3. Có hộp nhựa bảo vệ. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 150
11 | Dao tạo đường hầm 2.4mm | 1. Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, phủ silicon; 2. Kích thước lưỡi dao ngang: 2.4mm, hai mặt vát, gập góc 45 độ; 3. Tay cầm bằng nhựa. Có hộp nhựa bảo vệ. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 100
12 | Dao tạo đường hầm 3.0mm | 1. Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, phủ silicon; 2. Kích thước lưỡi dao ngang: 3.0mm, hai mặt vát, gập góc 45 độ; 3. Tay cầm bằng nhựa. Có hộp nhựa bảo vệ. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Cái | 150
13 | Cassette dùng cho máy Phaco Centurion Vision System (Active Sentry) - Alcon | Cassette centurion chủ động (8065752201) hoặc tương đương. Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: linh kiện, phụ kiện dùng cho thiết bị y tế | Cái | 120
14 | Chất nhầy | Chất nhầy phẫu thuật phaco, loại DUOVISC hoặc Chất nhầy phẫu thuật Healon Pro 0.55ml (Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hyaluronate Sodium 1% (10mg/ml), ống 0.55 ml, trọng lượng phân tử trung bình 3.2 triệu Dalton, độ nhầy 150000 mPas; độ thẩm thấu 200-400 mosmol/ kg và độ pH 6.8-7.6). Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Ống | 1200
15 | Dung dịch BSS | Dung dịch BSS 500ml Xuất xứ: nhóm nước G7, EU Phân loại: thiết bị y tế | Bịch | 200
16 | Chất nhuộm bao | Chất nhuộm bao dùng trong phẫu thuật phaco: Trypan Blue 0.6mg/ml Phân loại: thiết bị y tế | Lọ | 120
Tổng cộng thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan)
* Ghi chú:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
- Danh mục có 16 mặt hàng, được tham giá báo giá một hoặc một số hoặc toàn bộ mặt hàng thuộc danh mục mời báo giá.
- Giá ở cột 12 là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí có liên quan.
- Các cột có dấu (*): là các cột buộc phải có thông tin, đề nghị công ty báo đầy đủ. Riêng cột 11 chỉ bắt buộc đối với các mặt hàng được mô tả là thiết bị y tế trong cột C.
Note on E16: HP: bác Vân chịu trách nhiệm nếu NT trúng thầu khg có hàng giao
Note on E17: HP: chịu trách nhiệm sử dụng